荧光定量PCR仪配置及性能要求

1．工作环境

1.1	工作温度			5-31℃

1.2	工作湿度			相对湿度≤80%

1.3	工作电源			100–240 VAC, 50–60HZ.

2．功能

可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。

3．性能与技术要求

3.1样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8）

3.2耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等

3.3反应体系：1-50µl（推荐10-25µl）

*3.4光源：三个带有滤光片的LED

*3.5检测器：三个带有滤光片的光敏二极管

3.6升降温速度：5℃/秒

3.7温控范围：0 -100℃

3.8温度准确性：±0.2℃（90˚C时）

3.9温度均一性：±0.4℃（10秒内达到90˚C）

*3.10动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30 -100℃；梯度温差范围：1 - 24℃；梯度温度孵育时间：相同

3.2.11激发/发射波长范围：450-580nm

3.2.12灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因

3.2.13动态范围：10个数量级

3.2.14 数据分析模式：标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能

3.2.15数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF

3.2.16 染色体结构研究：采用real-time PCR方法，通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果，定量分析染色质结构的方法。真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性

4  必备附件

随机提供控制分析软件（包含绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、多板数据比较等功能）

5 质量保证期与服务要求

5.1 提供仪器现场安装调试，现场操作培训。

5.2 提供免费的软件升级服务。

5.3 安装调试经用户验收合格起，质量保证期5年。保证期内所有服务及配件全部免费。