全自动微生物质谱鉴定系统技术性能要求

- 设备用途

主要用于细菌、真菌等微生物的快速鉴定；能够利用人工智能算法构建模型，进行疑难菌鉴定，以及微生物种以下的分型鉴定；具备核酸分析和检测功能。

2、工作条件

环境温度： 10-30℃；湿度：≤85%。电源:  220V ± 10% ，50 Hz± 1。

3、质谱硬件系统

*3.1 采用直线形飞行管，飞行管带有温度补偿功能，飞行时间管长度＞1米；具备320L/s大抽速分子泵，H2进气量14L/s, 真空泵为内置；具有可选配的负离子模块，设备升级后，可进行负离子模式检测。

#3.2 激光器频率在1-60Hz，且可调；发射次数>6000万次。

#3.3 最高数据采样频率可达3G sps。

#3.4 具备离子推斥功能，并可在软件界面选择关闭及开启。

3.5 配置清单：微生物质谱检测系统主机1台；配套UPS电源设备1台；配备一块靶托及六块以上不锈钢样品靶。

4、蛋白质检测性能要求

4.1 检测质量范围： 1-500kDa；

4.2质量分辨率>3600(FWHM)@ Angiotensin；检测灵敏度≥50fmol/uL胰岛素（信噪比>500∶1）；

4.3 采用内校准时，质量准确度≤50ppm，采用外校准时，质量准确度≤ 100 ppm；外校准时，48小时内的检测重复性小于150 ppm。

5、核酸鉴定性能要求

5.1信噪比：检测绝对量≤50 fmol 合成标准品质谱峰的质荷比，信噪比≥10。

5.2 质量重复性：采用不锈钢靶板，手动点样1微升核酸合成标准品，质荷比的变异系数≤150ppm。

6、操作软件配置

*6.1 具备数据采集和数据处理软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成；具备数据库谱图离线分析处理及检索软件；具备离线的单机版微生物菌种鉴定数据库，并可随时维护更新；具备混合菌鉴定功能和含量计算功能；可自建库，具有自动校准功能。

#6.2 全中文操作界面，同时给出微生物鉴定名称的中文和拉丁文，以及相对应的微生物形态学（平板及染色）鉴定结果。

#6.2 微生物鉴定数据库涵盖布鲁氏菌、霍乱弧菌、易北河弧菌、嗜肺军团种亚种、肠沙门菌鼠伤寒亚种、白喉棒杆菌、产气夹馍梭菌、新型隐球菌、希瓦氏菌属等，以及国内特色的分枝杆菌质谱数据库；提供数据库终身免费升级。

*6.3 具备聚类分析软件，进行聚类分析、PCA主成分分析、PCoA主坐标分析及 T-SNE分析等。

#7、可提供用于细菌和真菌检测的自产专用检测试剂。

8、技术文件和清单

8.1 投标人应提供保证设备、系统及各部分正常运行所需要的完整的技术文件，其中包括设备的型号、品牌和目录号。

8.2 标注“*”号的为关键条款（参数），对这些关键条款（参数）的任何负偏离将导致废标。关键技术参数“*”均需附相应的技术证明文件，包括但不限于产品样册、技术白皮书、相关证书、第三方的检测报告、设计图纸、用户现场照片等证明形式。如技术规格书中有要求，投标人也应提供投标设备或类似设备的型式试验报告。

8.3 标注“#”号的商务条款和技术条款（参数），每项分值3分；非“*”号和非“#”号的一般商务条款和一般技术条款（参数），每项分值1分。每负偏离一项，减去该项的分值。一般技术参数也需附相应的技术证明文件，包括但不限于产品样册、技术白皮书、相关证书、第三方的检测报告、设计图纸、用户现场照片等证明形式。如技术规格书中有要求，投标人也应提供投标设备或类似设备的型式试验报告。如未提供视为不符合。

8.4 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明满足与否，并根据实际给出具体响应的参数。

9、技术服务、技术培训

9.1 安装调试与验收

设备到达用户所在地后, 中标方应与买方用户沟通完成设备开箱验收，进行设备、资料清点，若无异议视为合格。中标方负责产品的安装和调试以及安装调试过程中所需要的工具、设备和材料，对产品各部件的首次使用负责。中标方在现场安装调试完毕后，买方用户按双方在本招标文件及签署的技术协议中约定验收标准进行最终验收，最终验收合格后由买方用户出具验收合格证明。

9.2  技术培训

在验收合格后，中标方须在买方用户所在地对买方用户提供技术培训并承担此类培训所产生的一切费。培训人数由买方用户指定。培训内容包括设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

10、质保期

10.1 产品的质量保证期应为验收合格之日起两年。质保期内，若因供货商产品质量原因造成的设备故障及损坏，供货方应及时提供免费维修服务，消除故障和/或更换有缺陷零部件及设备，以确保设备的正常运转。

10.2 质保期期满后，中标方有义务继续帮助买方用户进行维护维修，并终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。

10.3 如中标方公司被兼并或收购，兼并或收购后的公司有责任继续对买方履行服务。

10.4 免费提供一批细菌和真菌检测的专用试剂（包含在中标价格中）。

11、商务

11.1 提供投标截止日起近三年内，投标产品在国内销售应用的情况。要求提供与最终用户签订的合同首页、设备型号、合同金额所在页、签字盖章页复印件，或投标产品的中标通知书（包含招标单位名称、中标设备型号等）复印件作为证明。不符合要求的合同案例均不算做业绩。

11.2 投标人通过的质量管理体系情况。

12、投标报价：国产设备采用人民币报价。进口设备采用美元报价（Beijing CIF），美元汇率按6.9元计算。