**生物分子相互作用分析仪BIACORE8K维保项目具体要求**

**1、维修保养设备**：生物分子相互作用仪BIACORE8K 1台（套）

**2、维修保养报价：**包含至少三次基本维修保养服务，三年维保人工费、税费等费用。

**3、维修保养内容：**工程师上门对设备进行检测、清洁、校准，并更换易损配件，具体内容包括但不限于：更换集成微孔流路池（IFC）、光学界面（Optical interface）、注射泵维护组件、蠕动泵维护组件；样品架位置确认、气路控制单元测试、温控确认、液路系统操作确认、光学单元检查、自动进样器润滑与校正、泵模块清洁与润滑、进样单元维护、芯片控制单元确认、控制软件版本确认等。

**4、维保服务质保：**保养服务提供不少于90天的保修。所提供的零配件符合该设备的全球生产工艺方面的要求，没有任何材料和使用上的缺陷；

**5、享受优质服务：**享受优先级服务及快速响应服务。