# 倒置荧光显微镜

- 设备用途

可观察细胞状态，观察荧光样本，用于科研工作。

- 主要技术指标

2.1  研究级倒置显微镜

#2.1.1  显微镜镜体，双层光路，第一层接电动8孔荧光激发块转盘，第二层可选配中间变倍体，提供更开放的试验平台

*2.1.2  物镜转换器：电动6孔式物镜转换器（可安装DIC模块），防水结构。

#2.1.3  聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行

程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节

*2.1.4  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm

2.2透射光照明： 100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调

2.3  观察镜筒：人机工程学，正象，可倾斜式双目镜筒，观察角度35度-85度，眼点高度调节范围0-65mm可调，瞳距可在50-76mm范围内进行调节，视场直径为22

2.4  精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm；配备多孔板，35mm培养皿，及载玻片适配器。

*2.5  聚光镜：电动长工作距离万能聚光镜：电动7孔转盘(3孔用于直径30mm，4孔用于直径37mm)，电动孔径光阑和电动起偏镜，N.A.≥0.55，工作距离27mm。

2.6  物镜

2.6.1  万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm）

2.6.2  万能平场半复消色差物镜10X（N.A.≥0.3, W.D. 10mm）

*2.6.3  高分辨率长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.7, W.D.≥0.8-1.8mm）

2.6.4  长工作距离平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥2.7-4.0mm）

2.7  滤色镜：日光平衡滤色片

2.8  目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22

2.9  反射荧光系统

*2.9.1  荧光滤色镜盒：电动8孔位滤色镜转盘盒，内装光闸，防水结构

2.9.2  荧光激发块：

DAPI: Single Band Exciter: 360-370nm ,Single Band Emitter: 420-460nm ,Dichroic: 410nm

GFP,:Single Band Exciter: 460-495nm ,Single Band Emitter: 510-550nm ,Dichroic: 505nm

TRITC:Single Band Exciter: 530-550nm ,Single Band Emitter: 575-625nm ,Dichroic: 570nm

PE: Single Band Exciter: 465-495nm ,Single Band Emitter: 565-585nm ,Dichroic: 510nm

2.9.3  光源：130W长寿命金属卤化物光源，冷光纤导入

*2.10 高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机

2.10.1 芯片规格：1/1.2 英寸，2.35M彩色CMOS

*2.10.2 最大图像分辨率：≥2070万，5760 X 3600（3CMOS模式）

2.10.3  感光灵敏度：ISO 200/400/800/1600/3200/6400

2.10.4  像素混合：提供2 X 2像素混合（binning）

2. 10.5 图像速度：60幅/秒@1920 x 1200

2. 10.6  图像传输速度：4s（最高分辨率5760 X 3600）

2. 10.7  测光方式：全幅，30% ，1%，0.1%

2. 10.8  测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL）

2. 10.9  曝光时间：39μsec～60sec

2. 10.10 制冷模式：Peltier制冷

2. 10.11动态范围：12bit

2. 10.12成像类型：支持明场和弱荧光高质量成像

2. 10.13 显微镜同品牌制冷彩色相机

2.11 显微图像控制及分析软件

2.11.1  采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

*2.11.2 专业图形编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看。

2.11.3  增加HDR（High Dynamic Range）高动态范围获取功能，可以选择自动HDR或手动HDR，保证充分获取到细节图像。

2.11.4 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

2.11.5 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜；2.3.6 使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

2.11.7 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

2.11.8 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

2.11.9 可做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 2.3.10 可对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；

2.11.11 可实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像；

2.11.12 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理；

2.11.13 可以对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，从而获取多层面的清晰图像；

2.11.14 可以实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像；

2.11.15 提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜和2D反卷积等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像和非共聚焦图像的专业算法。

2.11.16 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像；

2.11.17 具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。

2.11.18 手动计数功能，支持手动分组功能，数据可输出到Excel。

2.11.19 Kymograph功能，支持将时间序列图像转换成Kymograph图像，并进行测量分析，结果可导出。

2.11.20可以生成Word报告模板，以图文并茂形式展示分析结果。

- 基本配置：

3.1  显微镜主机                           1套

3.2  落射明场照明系统                     1套

3.3  相差物镜4X、10X、20X、40X          1套

3.4  卤素灯泡，12V100W                   2个

3.5  荧光照明系统                         1套

3.6  汞灯灯泡，130 W                      1个

3.7  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

- 可选择的附件、配件及消耗品

4.1  卤素灯泡，12V100W

4.2  汞灯灯泡，130W

- 技术资料

5.1  详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

- 技术服务和培训

6.1  卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

- 质量保证

测试验收合格后1年内，免费上门维修。

- 交货地点

北京

9．交货日期

合同签约后30天内

注：*表示为重要的必须满足指标