二氧化碳培养箱招标参数

- 设备用途及需求数量：

用于细胞静置培养；计划购买9台二氧化碳培养箱。

2、性能指标及要求：

2.1电源:  220V  10% ，50 Hz 1；

2.2工作体积≥180升

2.3标配搁板数≥4块

2.4 温度控制范围：高于室温5℃～50℃

2.5温度控制精度：±0.1℃

2.6温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)

2.7温度跟踪报警：有

2.8保温方式：直热

2.9二氧化碳控制范围：0～20%

2.10二氧化碳控制精度：±0.1%

2.11二氧化碳跟踪报警：有

2.12二氧化碳浓度恢复：3分钟内达到5±0.2%

2.13二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。

*2.14 HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。

2.15具有程序自检功能

2.16 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度

2.17断电自动启动：有

*2.18具有140摄氏度干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。程序运行时间小于3小时，包括降温过程小于12小时。

3、售后服务：

3.1安装、调试及培训

3.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

3.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

3.2验收标准

3.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

3.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

3.3维修及技术服务

3.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供1年免费保修服务。水套内舱的构造和完整性提供使用期内的终身保修。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

3.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

3.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。