### 蛋白液相色谱系统

### 1. 工作条件

- 电力供应：单相220V10%，50-60 Hz

- 工作温度：4C - 35C

- 相对湿度：20 - 95%，没有冷凝水

- 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

- 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

### 2. 设备用途及功能

快速纯化多种生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子（TCM）等，适合分离纯化活性物质。

- 简单迅速启动：预编应用工艺，编程模板。

- 全自动操作：从进样、编程、分离、峰收集、准确结果比较、数据处理以至打印报告皆自动化。

- 人工智能：一百多根层析柱数据库，多种纯化方案，内置层析专家。

- 三波长紫外/可见光检测：配合电导在线检测，你可完全掌握在线分离效果、污染物清除情况和产品鉴别。

- 高效率：具有微克至克级生物活性物质

- *具有中国计量局颁发的《计量器具型式批准证书》

### 3.  技术规格

3.1 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。

*3.2 单泵流速：0.001–25 ml/min，双泵装柱模式：0.1-50 ml/min

3.3 压力范围：0–20 MPa

*3.4 流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP；流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5%

3.5 粘度：0.35–10 cP

3.6 具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。

*3.7 使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热。

3.8 波长范围：全波长检测器，190 -700 nm

*3.9 检测范围：-6 到 +6 AU，线性：2%，在0–2 AU之间

*3.10 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。

3.11电导检测范围：0.01 - 999.99ms/cm，宽广的电导检测范围，易于做疏水和离子交换层析。

3.12 温度范围：0 - 99C，温度准确度：± 1.5C 在 4C–45C 之间

3.13 PH检测范围: 0-14 (有效使用范围2-12)，精度: ±0.1 pH单位，温度补偿

3.14可升级柱位阀具有集成的旁路（bypass）功能，无需卸下色谱柱就能够进行系统清洗，也可以有反向流向功能。

3.15自动进样阀无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换

3.16 可根据体积或峰自动收集，兼容3，8，15和50ml的收集管，试管容量最多可达350管，收集范围从0.1ml-50ml

3.17 具有滴感应器，防滴漏功能，流路为PEEK惰性材料（以保持蛋白活性），耐受有机溶剂

3.18 完整OPC 协议支持，自带警告功能的维护管理

3.19 内置完备的层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都符合FDA的标准。

3.20符合GMP/GLP要求。软件具有21 CFR Part 11 认证，硬件可以提供相应的IQ/OQ服务。

4. 产品基本配置要求：

4.1蛋白液相色谱系统主机：1台

4.2 软件：1套

5. 技术及售后服务

5.1保修及维修：安装验收后12个月或发货之日起15个月免费保修。安装调试及应用培训,由专业人员负责安装、调试；安装过程中负责介绍仪器操作、日常保养注意事项；提供现场操作培训及操作手册

5.2培训：仪器到位之后，由工程师完成在位培训，帮助用户掌握仪器的基本操作；之后每个单位有2个免费名额到培训中心进行为期3-4天的课堂培训，帮助用户正确有效的使用仪器产品，全面提高理论和应用水平，充分发挥仪器的功能和效用。