荧光定量PCR仪

1. 设备用途

主要应用于核酸定量分析、基因表达差异分析、SNP检测、甲基化检测、产前诊断、肿瘤基因检测等。

2. 技术规格

2.1 热循环系统： 珀耳帖效应系统

#2.2温控模块：6个独立的精确数码温控区域

2.3 模块支持标准和快速运行模式

2.4 光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)

#2.5 荧光通道数：6色激发光通道和6色检测光通道，可自由组合，最多21种不同的荧光光谱

2.6 模块规格：96孔0.1ml模块

2.7 反应体积：10-30uL

2.8 支持耗材： 96孔 (0.1 mL) 反应板与光学盖膜；8 联管 (0.1 mL) 条带与光学平盖 • 单管 (0.1 mL) 与光学平盖

#2.9 温控模块最高升降温速率：6.5℃/秒

*2.10 温度范围： 4℃–100℃

2.11 温度均一性：+-0.4℃

2.12 温度准确性：0.25℃

2.13 高分辨熔解曲线分辨率： 小至 0.015℃

2.14 支持HRM应用

*2.15 数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

2.16 安装时已校准染料：FAM™, SYBR® Green I, VIC®, NED, ABY, JUN, Mustang Purple, TAMRA, Cy5, and ROX™ dyes

#2.17 被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

2.18 内置互动触摸屏

2.19 动态范围：10个对数的线性动态范围

2.20 检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

#2.21 精密度（分辨率）：最低可分辨1.5倍拷贝数差异

2.22 软件主要特点

#2.22.1 支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据

设置向导/高级设置/快速启动

2.22.2 自动标准曲线建立，相对标准曲线，基因分型，数据和反应板读取，移液反应/反应体系设计等

2.22.3 导出至 excel, powerpoint, jpeg

2.23 软件支持应用：基于标准曲线的绝对定量，相对标准曲线，基于比较Ct值的相对定量 熔解曲线分析，存在/不存在分析，基于或非基于实时扩增的基因分型等

3. 产品基本配置

3.1 荧光定量PCR仪主机， 1台；

3.2 原厂电脑， 1台；

3.3 安装验证试剂盒， 1个；

3.4 操作分析软件， 1套；

3.5 引物探针设计软件，1套

4.技术服务

4.1 免费为用户现场安装以及调试，用户验收合格当天起，质量保证期1年，质量保证期内维修免费。

4.2 在接到买方仪器报修通知后，在4小时内予以应答，在24小时内对用户的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员应在48小时内到达现场。

4.3 所供型号产品下线后，继续提供不短于6年的零配件供应。

4.4 免费培训2人直至能完全独立操作，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作等；按照用户要求每年定期上门培训1-2次。

4.5 投标人或所投设备的制造厂家需提供技术服务专线。

4.6 卖方应免费向用户提供软件升级服务。