酶标仪招标参数

通用参数

- 检测模块：采用4光栅设计，包括荧光强度，时间分辨荧光，发光，紫外-可见吸收光四种检测模块。滤光片升级模块可选，可升级成主机双光路系统。

- 检测方法：终点法，动力学，光谱扫描，孔域扫描。

- 孔板类型：6-384孔板；兼容超微量检测板。

- *温度控制：≥65℃，可进行预热操作

- *梯度温控：带有梯度温控功能，舱室实现上下温差，可有效防止凝集，实现带盖检测。

- 振荡：线性、轨道、双轨道振荡三种模式，振荡速度和振荡时间数字可调。

- 自动化兼容：可兼容自动化仪器，进行高通量微孔板处理工作。

- 探头高度调整：探头高度可自动扫描，选择最佳检测探头高度。

- 孔域扫描：高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描。

系统参数

1.荧光强度

1.1.光源：高能量氙灯，光源能量强度可调

1.2.波长范围：250-850 nm,1nm步进可调

1.3.*检测灵敏度：顶部≤3 pM 荧光素；底部≤4 pM 荧光素

1.4. 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进

1.5 动态范围：≥7个数量级

2.发光

2.1.波长范围：300-700 nm

2.2.灵敏度(ATP)： ≤20 amol /孔 ATP

2.3. *发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描，1nm步进，绘制发光扫描图。

3吸收光

3.1.光源：高能量氙闪灯

3.2.波长范围：230-999 nm，1 nm 步进

3.3.测量范围：0-4.0 OD

3.4.*OD分辨率： 0.0001 OD

3.5.光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量。

4.时间分辨荧光

4.1.光源：高能氙闪灯

4.2.波长范围：250-850 nm

4.3.灵敏度：Eu 1.2 pM

5分液器

5.1.分液器设计：外置式分液器，即插即用。

5.2.分液器数目：2 个分液器

5.3.分液体积：5-1000 ul, 1 ul步进

5.4.死体积： 100ul

6.软件

6.1.模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤

6.2.内置模板文件：方便客户参考

6.3.数据运算及编辑：可对原始数据进行多重运算，生成标准曲线和样品检测数据。